十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 生物刺激反馈仪2台 | ☑国产；进口；不限； |
| --- | --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 通过电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。内置多种产后康复方案。4通道神经肌肉电刺激通道，满足多部位联合治疗、双人模式治疗。治疗更高效 |  |
| 具体技术参数 | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“*”标出，核心参数限3-5条） - *4通道神经肌肉电刺激通道，同时可做16个部位，2位患者 - 综合康复通道包括通乳、催乳、乳房塑形、子宫复旧、产后下肢水肿、腹直肌分离、耻骨联合分离、卵巢保养、淡化妊娠纹、减肥塑形、腰背疼痛、改善睡眠、排便排气、颈椎痛、肩关节痛等30多种治疗方案，可任意定义通道功能。通道独立，互不干扰，每个通道可独立调节控制， - *采样率8192Hz原始数据， 保证肌电信号的准确性。 - 电刺激强度：0mA～100mA可调，1mA调节, 误差：±20％ - 电刺激脉冲宽度：≥20～800μs。 - 电刺激脉冲频率：≥2～220Hz。 - *可与其他治疗设备之间无线互联，微云技术支持患者的基本信息，治疗方案，治疗进展，临床评估信息在多台设备之间实现自动分享和同步。 - *便携式触摸屏一体机，灵敏电容≥15.6寸触摸屏，1080高清显示，也可以加鼠标与键盘，可增配推车。 - *自定义方案，可以对多项刺激参数进行编辑并上传治疗相关图谱，实现个性化治疗。 |  |