十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 声阻抗仪 | □国产；进口；不限； |
| --- | --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 客观检测中耳传音机构是否正常，听骨链是否中断，硬化，咽鼓管是否通畅，鼓室内有无负压，积液，粘连。鉴别感音性聋是由于耳蜗感受的病变，还是由于耳蜗后听神经的病变引起。鉴别伪聋。鉴别肉眼不易辨认的小穿孔（穿孔耳实验）。听力重建术后疗效观察。幼儿听力检查。 |  |
| 具体技术参数 | - 声阻抗测试： - （1）手持便携式 - （2）探测音：226Hz - （3）*增益控制：AGC控制 - （4）强度：85dB SPL - （5）压力范围：+200~-400daPa - （6）声顺值范围：0.1~8.0ml - （7）*测试时间：≤3秒 - 声反射测试： - （1）信号类型：纯音、宽带噪声（BBN） - （2）测试频率：同侧纯音500、1000、2000、4000Hz - （3）刺激强度范围：80~100 dBHL - （4）*测试强度设置：每个频率的强度自动增加或选择单一强度 |  |