附件2

十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 设备名称 | 医用五官内窥镜摄像系统 | 国产；□进口；不限； |
| --- | --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 医用内窥镜摄像系统是耳鼻喉科的基础检查设备，该设备能高清晰度的、无创伤的、高效率的完成对患者耳部、鼻部硬性内窥镜检查和治疗，并能连接鼻咽喉镜，完成更细微更深入的检查和治疗。 配置要求：独立高清摄像机一台、高清摄像头一个、独立LED冷光源一台、专业医用高清监视器一台、耳鼻内窥镜2支（成人儿童各一支）、五官科图文工作站1套、专用配套台车一台。 |  |
| 具体技术参数 | 一、独立高清摄像主机 * 1、分辨像素≥768*576，可连接硬性鼻内镜、鼻内镜、耳内镜等镜种。 2、具备自动白平衡功能和手动控制。 * 3、具备DVI 数字信号输出，具有系统数据交换接口。 4、分辨线≥700线。 5、内置菜单功能，多种手术模式切换，可手动设置亮度、色彩、放大、边缘增强等。 6、具备图像冻结功能，保存图像可回放。 二、高清摄像头 * 1、可连接硬性鼻咽喉镜、硬性鼻内镜、耳内镜等镜种。 2、摄像头具备IPX7防水功能，可低温等离子、浸泡消毒。 三、独立LED冷光源 1、光通量≤1800lm。 2、最低照度≤5LUX。 3、灯泡寿命≥30000小时。 * 4、光谱范围400-700nm。 5、色温：5000-6500k。 6、光输出：≥2000000LX。 7、亮度调节：0-99连续可调。 四、专业医用高清监视器 1、分辨率≥1920*1080 2、具备视频信号接口。 3、尺寸≥21 寸 五、耳鼻内窥镜 *1、成人儿童各一支 六、图文工作站 七、专用配套台车 |  |