十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 强脉冲光治疗仪 □国产 □进口 □不限 |
| --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 强脉冲光治疗系统是进行皮肤治疗及医疗美容的专用设备。利用强脉冲光技术，多种波长精准作用于目标组织，直击黑色素，封闭血管，破坏毛囊，分散色斑，除皱紧肤，恢复年轻风采，同时可以去除面部和身体的多余毛发。 |
| 具体技术参数 | “*”核心参数 1、光源：强脉冲光源 *2、激励方式：双灯泵浦，集成两个同时输出的氙灯光源。 3、波长要求：具有六种不同功能滤波片 420nm-1200nm主要用于痤疮治疗 515nm-1200nm主要用于浅表色素性病变 560nm-1200nm主要用于血管性病变和嫩肤治疗 590nm-1200nm主要用于血管性病变 640nm-1200nm主要用于脱毛 695nm-1200nm主要用于深色皮肤的脱毛 4、滤波片切换方式：可插拔滤波片技术，不需开关机，可在不同的功能滤波片自由切换。 *5、子脉冲调节方式：自动调节子脉宽和延时 *6、脉冲个数：≥10个子脉冲 7、脉宽：≥800ms 8、最大能量密度：≥35J/cm2 *9、最低临床起始能量：≤5J/cm2 10、能量密度调节步进：1J/cm2，面板触控可调 11、重复频率：≥2Hz 12、光斑面积：≥15mm x 45 mm 13、光斑适配器：2种适配器 14、正方形15mm x 15 mm 15、圆形11mm 16、冷却方式：蓝宝石接触持续式冷却 17、冷却温度：0°C -30°C逐级可调,步进5°C 18、发射方式：脚踏触发 19、主机水路冷却：具有水冷、风冷、高效换热器三重水循环冷却功能，有效保障设备稳定工作 水路清洁保护系统：去离子自净交换系统 20、电源要求及输入功率：220V/50Hz，电流≧13A，输入功率≧2500VA |
| 使用科室 科委会意见 | 科主任及科委会签字（3人或3人以上）： 陈燕 王旭 尚娜 赵莹莹 日期：2021.5.20 |

注:此表请填写后打印一份,科室签字后送招标办,技术参数表电子版需OA发一份到招标办.