十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 胎儿监护仪 | ☑国产；□进口；□不限； |
| --- | --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 设备功能：监测胎儿心率及子宫收缩压 |  |
| 具体技术参数 | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“*”标出，核心参数限3-5条） 1. 整机： - 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）； - ≧10.1英寸高清晰TFT屏，0-60°度内多角度翻转；人机对话界面，多种界面可选； - 胎心率110-160bpm正常范围区域标识（可调） - *一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头； - *内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩 - 压曲线及胎儿活动曲线； - 打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持最高速度25mm/s高速回放打印； - 支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min； - 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续 - 时间可调； - 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线； - *内置专家评分系统，提供KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分方式； - 60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储； - 具有查找监护记录功能；中英文操作界面；可选配大容量锂电池供电； - 可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印； - 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统； 2. 胎儿监护指标： 2.1 胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，超声工作频率：1MHz 超声波束声强：Iob<3mW/cm2 ，胎心率范围：30~240bpm 分辨率: 1bpm 2.2 宫缩压力：无凸点探头设计， 0-100相对单位，分辨率：1% 2.3 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图； AFM 范围： 0% ~100 % |  |